高压注射器

适用于CT及DSA。

中药材粉碎机组

| 货物名称 | 采购需求 | 单位 | 数量 | 实质性技术条款原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中药饮片粉碎机组 | 一、产品用途：中药饮片粉碎成细粉（80-100目） | 台 | 1 |  |
|  | 技术参数： 产量：30–100 kg/h 细度：60–200 目 主轴转速：不小于4000 r/min 入料：饮片直接投 材质：304 不锈钢（GMP 合规） 结构：风选+分级，无筛网、不堵料、粉尘少 尺寸：1900*1220*4150（原设备尺寸供参考） |  |  |  |
|  | - 配置要求： - 合规：接触物料304/316L不锈钢、无死角、易清洁、GMP 认证 - 细度稳定：80–100 目均匀，无过粗/过细 - 产能：连续稳定30–100 kg/h，不衰减 - 环保：全密封、自带除尘、无粉尘外泄 - 安全：过载保护、电机过热保护、易操作维护、配备易损件 |  |  |  |

全自动连续抽真空封口机

| 货物名称 | 采购需求 | 单位 | 数量 | 实质性技术条款原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自动连续真空封口机 | 一、产品用途：连续真空封口机（医用级） | 台 | 1 |  |
|  | 技术参数： 电源：220 封口速度：0–12m/min（无级调速） 温控范围：80–220℃（微电脑，精度±1℃） 封口宽度：6–12mm可调 封边可调：5–35mm 适用袋厚：0.02–0.8mm（复合膜/铝箔/纸塑袋） 真空系统：内置真空泵，真空度-0.08~-0.095MPa，抽气时间可调 印字方式：钢印，可打：批号（必备）、生产日期、有效期等 |  |  |  |
|  | - 配置要求： 材质：304不锈钢（GMP洁净，易清洁） 尺寸：立式 - 安全：过热保护、过载保护、故障报警 |  |  |  |

臭氧发生器

| 货物名称 | 采购需求 | 单位 | 数量 | 实质性技术条款原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 臭氧发生器 | 一、产品用途：洁净配制间空气净化 | 台 | 1 |  |
|  | 技术参数： 臭氧量不小于10g/h。 气源：空气 外形尺寸：32*23*58（原有设备尺寸，供参考） |  |  |  |
|  | 二、配置要求： 臭氧量不小于10g/h。 气源：空气 |  |  |  |

高效液相色谱仪

| 货物 名称 | 采购需求 | 单位 | 数量 | 实质性技术条款原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 液相色谱仪 | 一、产品用途：用于药品、制剂等标本中有效成分定性鉴别与定量分析，开展含量测定、有关物质检查等工作，保障标本质量可控、临床用药安全有效。 | 台 | 1 | 2.2.2：超宽且精细的流速调节范围，可适配不同含量有效成分的分析需求。 2.2.3：高耐压性能可适配多种色谱柱和复杂流动相体系，满足样品分析中梯度洗脱、高流速等检测条件的压力需求。 2.2.5：能在工作站故障、系统维护等特殊情况下，实现仪器的基础操作和紧急停机，保障中药检测工作的连续性，同时便于现场快速调试、校准仪器。 2.3.3：大容量样品位可满足医院中药制剂批量样品的检测需求，减少人工频繁更换样品瓶的操作。 2.3.4：快速进样性能可大幅提升样品分析效率，缩短单样品检测周期。 2.4.1：宽波长覆盖范围可适配中药材、中药制剂中各类有效成分。 2.4.5：停泵扫描功能可精准定位中药样品中目标有效成分的最大吸收波长，提升定性鉴别准确性和定量分析灵敏度。 |
|  | 二、技术参数： |  |  |  |
|  | - 操作环境 1.1、工作电压：220V±10%，单相。 1.2、工作温度：≦4-35℃，相对湿度：小于80%。 - 液相色谱部分： 2.1在线脱气机： 2.1.1、真空脱气流路数：≥3路。 2.1.2、最大操作流速：≥10mL/min。 2.2泵系统： 2.2.1、泵型：微体积双柱塞往复并联泵。 ★2.2.2、流速范围：0.0001-10.0000ml/min。 ★2.2.3、工作压力：最大耐压≥66Mpa。 2.2.4、梯度组成范围：0.0-100.0%,0.1%步进。 ★2.2.5、泵系统独立控制面板：可脱离工作站独立操作。 2.3自动进样器： 2.3.1、进样方式“全量进样，进样量可变”。 2.3.2、进样量设定范围: 0.1L ~ 50L(标准值), 可以选配增加至2000L。 ★2.3.3、样品瓶数目：≧100个(1.5mL样品瓶)。 ★2.3.4、进样速度≧10秒完成10L进样。 2.4紫外检测器： ★2.4.1、波长范围：190-700nm。 2.4.2、波长校正 ：使用氘灯和低压汞灯特征线 (包括紫外区)。 2.4.3、线性范围≧0.0001-2.5AU。 2.4.4、 池温控制≧室温＋5～50℃。 ★2.4.5、扫描（储存）：可停泵作UV光谱图扫描。 2.5系统控制器： 2.5.1、控制单元数≥5个单元。 2.5.2、数据缓存：约24小时/每次分析（500ms采样速率）。 2.6色谱软件： 2.6.1、 功能构成：图形化工作界面，含仪器控制、数据采集、数据处理、PDF报告等功。 2.6.2、支持系统适用性测试功能（SST）。 2.6.3、GMP合规功能：符合CFDA数据完整性功能要求，如用户管理、权限分级管理、审计追踪、日志记录等功能。 2.6.4后期可升级网络版工作站，通过服务器统一管理实验数据及用户信息，升级后可对本设备及实验室同品牌产品进行统一管理及控制。 |  |  |  |
|  | 三、配置要求： 1、主机 1台， 2、脱气机 1台， 3、自动进样器 1台， 4、紫外检测器 1台， 5、工作站软件及系统 1套， 6、色谱柱 2根。 |  |  |  |

恒温震荡器

| 货物名称 | 采购需求 | 单位 | 数量 | 实质性技术条款原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒温震荡器 | 一、产品用途：院内制剂微生物阳性菌检验用 | 台 | 1 |  |
|  | 技术参数： *托盘尺寸290*250mm左右 *控温范围温度4-60℃ *使用电压220V±10% *外观尺寸650*450*550mm左右 *振幅20mm，振荡频率40-300转/分 |  |  |  |
|  | 二、配置要求： 夹具：弹簧夹 具有超温，停电，漏电，传感器故障报警功能。 |  |  |  |